福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动纯化系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年10月21日上午9:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年10月21日上午9:30，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

自动纯化系统 1套

主要技术指标：

1.整体要求：

1.1 要求能实现中药或天然药物活性组分的质谱引导分析，根据质谱引导分析结果进行分离纯化，实现对微克到克级别目标化合物全周期自动化的制备，涵盖从评估和设置收集阈值，到收集检出馏分，再到追踪样品和馏分的各个环节。

1.2 具有超快速分析能力，具有多柱切换功能，纯化制备具有质量数引导功能，能够根据质量数实现自动纯化，具有标配的独立的分析及制备进样阀及管路，可实现完全自动化的复杂物质的分析方法开发，制备方法开发，馏分纯度分析的功能，完全由软件控制，无需手动切换，具备馏分纯度自动分析的能力。

2.泵系统要求：

2.1制备泵系统

2.1.1流速范围：0.10~150.00ml/min（无需更换泵头、管路等）；流速增量：≤0.01ml/min

2.1.2流速准确度：≤±1.0%流速10µL/min时

2.1.3梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线

2.2超高效液相分析模块

2.2.1最大操作压力：≥15,000psi

2.2.2内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1

2.2.3样品容量：≥96位

2.2.4样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

2.2.5进样精度：≤0.25% RSD，5~100μL

2.2.6样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.003% (UV)；对于磺胺二甲氧嘧啶，≤0.002% (MS)

2.2.7温度范围：20.0-90.0℃，增量：0.1℃

3.进样系统及馏分收集系统要求

3.1进样针可以从进样架以及收集架中取样进样

3.2进样器个数：≥2个（分析和制备）

3.3进样体积：0.1µL~20mL

3.4制备进样量：可以实现从微克级到克级的制备，可配置制备柱上样量10mg~5g

3.5样品容量：可以放置2mL或4mL进样板，可以放置96位10mL进样架

3.6进样架：配备≥3种以上样品进样管架及相应的样品瓶/管

3.7交叉污染≤0.05%，双洗针系统，具备自动进行强洗及弱洗的功能

3.8收集系统：可视、开放式；可按紫外峰强度、峰宽、保留时间\峰模拟信号、质谱质量数信号进行收集

3.9收集容量：兼容试管、深孔版收集。

4.纯化模块功能要求

4.1样品柱上在线稀释功能，配置柱上稀释专用流路泵

4.2馏份管理器，要求可以根据不同制备流速设置收集延迟时间

4.3流路管理器：至少包括中药或天然药物常规半制备、制备所具有的2~8、8~30、30~100、100~150ml/min流速范围的入口，95%以上的馏分的回收率。

5.质谱引导系统要求

5.1配备ESI/APCI电离源，具有真空隔断阀；

5.2采用离子透镜，具备聚焦功能。

5.3质量稳定性： ≤0.5Da/24小时(全质量数范围)

5.4四极杆质量范围：30-3000 m/z；

5.5扫描速度：全量程扫描≥10000amu/秒；

5.6MS灵敏度：ESI+：1pg 利血平(Reserpine)过柱进样，信噪比S/N≥100:1(m/z609)；

6.工作软件要求：

6.1软件功能包括仪器调节、数据采集、数据处理，可同时控制所有纯化各个模块包括引导质谱系统、泵系统主机、进样系统及紫外和质谱检测器。

6.2具备建立数据库功能，根据制备方法，可以进行化合物谱库检索，能够完成全自动的条件配置。

6.3具备完全独立的纯化软件系统，进行信号的峰强度，峰宽，保留时间，模拟信号等收集，能实现分析-制备-馏分再分析过程

6.4质谱信号引导的纯化系统，只收集目标化合物，并实现质谱分析。

7 产品配置要求：

7.1 自动引导纯化制备系统 1个

7.2 超高效液相分析模块1套

7.3 引导质谱检测器1个

主要商务条款要求：

1、质量保证：设备技术指标、型号须符合询价要求。供货时，提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时，提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致；

2、供货周期：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度；

3、服务要求：

3.1、须按要求提供合格的产品，至少免费质保期一年，免费保修期自验收合格之日起计算。

3.2在保修期内定期回访、维护，有问题做到及时处理。供货方应当接到采购人故障通知后一小时内做出维修决定，如≤4小时内无法通过电话解决问题，供货方应在接到采购人故障通知的1个工作日内派维修人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由供货方承担)；免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在3个工作日内无法及时排除故障，供货方应提供与该产品同型号、规格及技术指标相一致的备品供采购人使用。

3.3保修期内，提供免费上门服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由供货方负责包修、包换。免费保修期满前1个月内，供货方应负责对所有货物进行一次免费上门全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

3.4供货方应提供售后服务承诺书及服务条款、联系人和联系电话，能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。