福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代谢组学分析测试系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年4月7日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年4月7日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

代谢组学分析测试系统 1套

（一）主要技术指标：

1.整体要求

1.1 实现样品中代谢组学不同性质的代谢物成分的表征；具备多态空间质谱成像功能；要求通过提供分子化合物原位分布信息实现样本中代谢物成分直观、可视化在线识别与鉴定；

1.2 具有离子淌度质谱模块，能超高灵敏度和超高分辨率实现提供代谢组分精确分子量、碰撞横截面积、同位素分布等多维结构信息，且可对化合物结构进行系统表征；

2.飞行时间质谱部分

2.1 质谱

2.1.1 双正交大气压离子源，离子源和质谱间有真空隔断阀，清洗时不必放空真空系统；配置复合离子源，同时可实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测；

2.1.2 具有双控温区；在软件界面下设置并运行辅助加热气温度≥600℃；

2.1.3 采用偏轴式离子传输系统；

2.1.4 质量校正技术采用双进样口，一针进样进行实时采集校正，样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，软件能够自动校正试剂的质量信息对样品数据进行校正；

2.1.5 检测器：由正交累积型飞行时间质量分析器组成，采用ADC检测器系统拓宽线性动态范围，有至少“V”型和“W”两种路径可供选择，提供不同的灵敏度及定线性动态范围，用于定性和定量分析；

2.1.6 真空系统：由外置机械泵构成初级真空系统，由自带冷风分子涡轮泵构成高真空系统，分别控制离子源、四极杆、离子传输通道、TOF管的真空度，以及控制淌度池的真空，软件系统能对分子涡轮泵的工作状态自动实时监控；

2.1.7 通过采用氩气作为碰撞气具备双碰撞室技术，经过2次碰撞能够产生MS/MS/MS碎片；

2.2质谱主要性能指标

2.2.1 TOF质量范围m/z：20-60000 m/z；

2.2.2 四极杆质量范围：20-16,000 m/z；

2.2.3 分辨率：仪器分辨率≥80,000 FWHM（测定牛胰岛素m/z 956的（M+6H）6+），分辨率不受采样速率影响；

2.2.4 质量精确度，外标法MS及MS/MS模式，≤1 ppm；

2.2.5 采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，≥每秒30张谱图；

2.2.6 同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比；具备同位素丰度筛选功能；具备筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，预测未知物分子式；

2.2.7 样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，可得到全质量范围MS及MS/MS谱图；

2.2.8 具备多种采集方式，非数据依赖性扫描模式MSE、HDMSE；可用于定量的Tof-MRM及HDMRM，可实现二级碎片的淌度分离，并可通过淌度获得目标离子的三级碎片信息；

2.2.9 具备离子淌度技术，能得到每个检测到的离子的CCS值，具备离子淌度非数据依耐性扫描模式，通过淌度预分离，然后再同时得到全质量范围每单个化合物MS及MS/MS谱图，MS及MS/MS谱图质量范围可达20-16,000 m/z或优于此范围；

2.2.10 具备获得MS3即MS/MS/MS扫描数据功能；

2.3成像表征系统

2.3.1 离子源与质谱联用可实现对组织切片中的化合物进行不同压力状态（常压、真空）下进行成像分析和表面分析；

2.3.2 可与离子淌度技术相连，有两个碰撞池，可实现MS，MSMS及HDMS，HDMSMS等多种采集模式；

2.3.3 采用常压敞开式成像系统，要求无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换；无需对待检样品事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测；

2.3.4 离子源的步长、行动路径可由软件控制；具备图形用户界面软件控制和数据处理，可以使用预先设定或者个性化的运动曲线进行快速采样；数据处理工作流程简便，可进行多元统计分析和相关性分析。空间分辨率≤10μm。

2.3.5可同时拥有最多2个全方位影像（≥26mm×76mm），以及实现1个96孔板的全方位影像；

3.操作软件及数据应用软件部分

3.1操作软件

3.1.1 具有源代码中文版、英文版；

3.1.2 质谱图去卷积化处理模式，可以批量化自动进行结构式匹配；

3.1.3 可使用多种采集模式进行采集，如MS，MS/MS、HDMS、HDMS/MS等，可采集并处理离子淌度相关的数据；

3.1.4 分子式的计算：分子式确定算法至少包括3个方位的计算，准确分子量，同位素分布测定和碎片全部参与分子式的计算，要求通过精准计算得到分子式信息；

3.1.5 具有结构式确认软件，系统自动对化合物碎片结构进行匹配和确认；具有独立的变化位点确认软件，能够确认同分异构体的反应位点；

3.2内嵌数据库

3.2.1 具有独立的数据库管理平台；

3.2.2 数据处理软件中内嵌大型在线数据库，含有≥500个在线数据库支持，具备一键检索未知化合物功能；

3.2.3数据库具有独立的关系型数据库管理系统；可以对数据库进行扩充、自定义、化合物结构式编辑等自定义功能；

3.2质谱控制处理软件

3.2.1 有化合物数据库，含有基于离子淌度技术的CCS值谱库；

3.2.2 可通过软件自动化控制常规操作中的淌度条件，同时具备手动控制淌度操作；

3.2.3 高分辨质谱数据库及谱库建立软件：能够进行子离子精确质量数及相对丰度的谱库检索，推断未知化合物结构，并可提供镜像对比谱图；

3.2.4 具备专业数据库，包含中药或天然产物小分子化合物结构信息、内源性代谢物等准确信息，数量达到16000种以上，以及化合物精确质量数二级质谱图等，可进行全自动检索。后处理平台可以提供直观看到化合物在各批次样品之间差异的另一个维度的信息。处理平台信息在一个界面直观表达。提供不少于2000种中药单体化合物分析方法包，能够实现MS/MS精准比对。

3.2.5 软件能提供非靶向代谢组学分析方法，能够自动批量进行峰对齐、峰提取和靶成分的峰面积积分（包括一级、二级），能够对积分数据进行计量学分析。

（二）配置要求

1.高分辨质谱主机	               1套

2.空间成像电离源                  1套

（三）商务要求：

1.供货时间：合同签订后90个工作日内。

2.质保期：不少于1年。