福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动基因定量检测系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年10月21日上午10:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年10月21日上午10:30，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

全自动基因定量检测系统设备 1套

主要技术指标：

设备主要技术参数：

检测模块：

1.荧光检测通道≥6通道，明确6通道滤光片涵盖的范围，至少含一个荧光共振能量转移（FRET）检测通道；检测试剂等市售耗材通用；

2.温度范围：0-100℃，最大升降温速度≥5℃/秒；

3.最小上样体积≤10ul，样品通量满足96*0.2ml；

4.具备≥8列梯度PCR功能；温度梯度范围30-100℃，梯度落差范围1-24℃；

5.要求有≥8.5英寸彩色触摸屏；

6.仪器要求具备自动校正功能；

7.激发光光源：≥6个LED光源，每个LED分别带不同波长滤光片，检测器≥6个带滤光片的光敏二极管；

8.检测灵敏度：动态范围≥10个数量级；

9.升降温方式：半导体控温方式；

10.温度精度≤±0.2℃（温度设定达到90℃时）；

11.温度均一性≤±0.4℃（达到90℃后10秒内）；

12.要求一个软件可以连接控制≥4台设备，无安装限制条件；

13.具有HRM软件，配备高分辨熔解曲线（HRM）

14.仪器自带软件具备：程序设置、标准曲线定量、熔点曲线分析、等位基因分析、多板合并、一键式基因表达分析数据的统计学检验，包括T-检验、单因素/双因素方差分析、自动归一化，根据表达差异绘图等，可同时进行≥5000个样品数据分析；

15.可完成384孔荧光定量PCR，满足微量多样本多基因检测需求。

移液模块：

1.台面布局：6个SBS标准板位。

2.含1个可X、Y、Z独立运转的机械臂，8通道移液核心，定位精度±0.1mm。

3.移液核心：0.5~1000μL宽量程8通道移液核心。

4.移液通道：8通道移液，软件自动控制错位加载1~8数量的枪头。

5.采用空气置换式液体转移。

6.移液准确性要求：5μL，±6%；50μL，±2%；200μL，±1.5%；1000μL，±1%。

7.移液均一性要求：5uL，≤3%; 50μL，≤1%；200μL，≤0.5%；1000μL，≤0.3%。

8.移液核心要求可匹配10μL、50μL、300μL、1000μL等多种规格的塑料枪头，移液使用普通塑料枪头、无菌无热源枪头、带滤芯枪头等。

9.试剂管适配器可插入24个1.5mL EP管或2mL试剂管及1条PCR8联排管。

商务要求

交货期：签订合同后30日内。提供技术指标内所要求的佐证材料，整机免费保修3年。