福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA浓度测定仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2 | 高压灭菌锅 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3 | 倒置荧光显微镜 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 4 | 水平摇床 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 5 | 电子压片成像仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 6 | 三维摇床 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 7 | 实验室冷藏箱（4℃） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 8 | 蛋白电泳转印系统 |  | 3 |  | 详见附件 |
| 9 | 低温保存箱（-25℃） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 10 | 蛋白转移仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                     联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年11月13日上午9:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年11月13日上午9:30，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

倒置荧光显微镜等1批设备

一、倒置荧光显微镜  1套

1、显微镜镜体，U型光路；

2、物镜转换器：编码≥6孔物镜转换器；

3、聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位≤1μm），行程≥10mm，旋钮扭矩可调；

4、配备无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

5、具备100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调；

6、双目观察筒：瞳距50－76mm，视场数≥22；

7、精确定位手动载物台，具备XY锁定和复位功能，手柄扭力可调，移动范围X≥114mm，Y≥75mm；

8、长工作距离5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm；

9、相差环板：4×、10×、20×、40×；

10、物镜：

（1）4倍万能平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.13,W.D.≥17.0mm）；

（2）10倍万能平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.3,W.D.≥10mm）；

（3）20倍长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.45,W.D.≥7.8mm），带校正环；

（4）40倍长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.6,W.D.≥4.2mm），带校正环；

11、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22mm；

12、编码型荧光滤色镜转盘≥8孔，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水；

13、带通荧光激发块：蓝色、绿色、紫外；

14、宽光谱白光LED荧光光源，灯泡寿命≥20000小时，光强1%可调；

15、科研级彩色制冷成像系统：

（1）最大像素：≥640万；

（2）芯片类型：采用背照式CMOS芯片；

（3）芯片大小：≥1/1.8英寸；

（4）像素大小：≥2.4微米x2.4微米；

（5）像素融合：支持2x2，曝光时间：最小值≤13微秒;最大值≥15秒；

（6）预览帧速：≥60fps@1920x1080pixels；≥45fps@最高分辨率；

（7）制冷系统：被动制冷，数据传输：USB 3.1；

（8）支持自动白平衡：，色彩空间：支持专用的ICC配置文件；

（9）相机接口：标准C接口；

（10）显微图像控制及分析软件：图像文件格式：TIFF，JPEG等原厂软件支持的文件格式；

（11）可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

（12）具备离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理功能；

（13）可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

（14）支持明场和荧光的实时手动拼接大图；

（15）图像工作站：信创产品，国产系统，CPU≥3.0GHz,≥16G,≥256G SSD固+1TB机械,≥2G独立显卡，≥27英寸2k显示器。

二、DNA浓度测定仪  1台

1、基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）；

2、可进行190－850nm连续波长全光谱分析；

3、光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm至少5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；

4、检测器类型：2048-CMOS；

5、光谱分辨率：≤1.8nm（FWHM at Hg254nm)；

6、运行功耗：操作:12-18W；待机:5W；

7、检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

8、最小样品体积≤1ul；

9、要求载样点与主机整合，实现直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

10、具备污染物分析和鉴定模块，能鉴定的污染物种类≥5种，能自动鉴定出核酸中的蛋白、苯酚、盐酸胍和异硫氰酸胍的污染，蛋白中核酸的污染，样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值；

11、配备7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，支持的语言≥8种；

12、可下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

13、仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像；

14、软件要求永久升级，具备自动分析，结果储存、输出功能，自动计算显示260/280，260/230比值的功能，并可通过使用短视频动画培训，提供实时技术支持。

三、高压灭菌锅  1台

1、腔内内径(直径*深度）：φ370*750mm，±5%；

2、罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理；箱体两侧具备把手；

3、有效容积：≥80L；

4、功率：≤3.0KW；温度范围：45℃~135℃；

5、冷却方式：强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。标配配备≥2个冷却风扇；

6、操作控制面板：≥7英寸触摸屏；内置冷却水箱：大容量≥5L水箱。附属消音器，外部观察窗；腔内注水量：≥6500ML，支持长时间灭菌和多次灭菌；容器底部排水口标配过滤器；

7、预约功能：设定时间：1分~99小时59分，分辨率：1分；设定时间：100时~999时，分辨率：1时；

8、预热功能：可提前预热45℃~80℃；

9、附件：2个提篮，灭菌测试卡1套(不少于30张)，过滤塞1个等；

10、安全防护及报警装置：锁键功能、模式锁定功能、故障发生记录功能、漏电保护、传感器异常、继电器短路、加热器断线、盖子锁异常、排水开关异常、试料用传感器断线、排气阀异常、空烧异常、温度过升异常、安全阀异常；

四、水平摇床  1台

1、转速：30~300rpm；

2、转速误差范围：±2%；

3、转动幅度：Φ26mm；

4、定时范围：0~99h59min；

5、摇板尺寸：430x430mm；

6、最大容量：可选36x50ml/24x100ml/17x150ml or 200ml/17x250ml/ 12x500ml/ 6x1000ml/ 4x2000ml/3000ml/2x5000ml烧瓶夹/3个试管架；

7、最大负载：10kg（±5%）；

8、数显方式：LED；

9、机壳防护等级：IP21；

10、电源：AC220V±22V，50/60Hz；

11、最大功率：85W；

12、配置：主机1台，标配带防滑标准盘。

五、电子压片成像仪  1台

1、感光芯片，尺寸：≥165cm2；

2、成像芯片长度：≥14cm，有效成像面积：≥158 cm2；

3、原始像素（非合并）尺寸：≥100um×100um；

4、图像分辨率可指定，含300dpi，600dpi，1200dpi；

5、样品所有光信号转化电信号效率：≥85%；

6、透光率：10000 um2；

7、满满阱电子容量：≥250万e-。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-；

8、成像夹角：180°（±5%）；

9、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高；

10、开机即用；

11、支持原图导出，16bit（±5%）TIF格式图片，用于定量分析；

12、图像色阶：65536（±5%）；

13、软件要求支持无限免费安装；

14、图像采集模式：自动和手动采集图像模式；

15、90%的样品成像时间≥1秒；

16、自动模式一键自动采集≥8张不同时间图像；

17、以太网电缆，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率1000Mbps，支持高清图像快速传输，非USB数据传输；

18、结果图片可自动保存到单独文件夹；

19、要求支持不少于40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，可指定图片结果输出，同时支持分析结果以不同的组合多次输出；

20、仪器最大功率25W；

21、支持同位素成像；

22、自带防盗锁孔结构；

23、图像采集时间：0.1秒-10分钟；

24、支持3D查看功能；

25、三种成像模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式。

26、要求用标准光源1S拍照，可拍出8个光源点，且各光源点不过曝。

27、具备实体蓝牙一键操作按钮，可实现自动采集。

六、三维摇床  1台

1、低机身结构，铸铝基座。

2、转速范围：1-30rpm。

3、速度准确性：±1 rpm。

4、定时：1秒-160小时。

5、最大载重量：2kg（±5%）。

6、微处理控制器：电动倾斜角度调节，波动角度从0调节到20°，速度最低可达1 rpm。

7、LED显示屏：触控式操作面板，可进行读数、显示速度、倾斜角度和时间等显示。

8、过载保护：当系统检测到障碍物或托盘过载时，发出声光信号。

9、缓慢升速设计：要求速度缓慢提升至目标设定值。

10、警报器：在定时模式下，当时间达到零值时，警报器将发出声音。

11、防溢设计：通过导流槽使流体远离内部组件。

12、可在冷冻室、培养箱或温度-10至60°C、湿度高达80%的非冷凝环境中操作。

13、配置：3D波动摇床主机，标配可拆3脚插头、29.9 × 22.2 cm防滑橡胶垫。

七、实验室冷藏箱（4℃）  1台

1、采用立式结构；有效容积≥1031 L；

2、箱内温度控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

3、风冷设计，温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，可自主调整为4℃；

4、两个测试孔设计，可检测箱内温度；

5、12层可调搁架结构；

6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗≤2.4kwh；

8、全角度自关门结构；

9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

10、变频压缩机,12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤39dB；

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时；

12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；

13、箱内设置4个照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；

14、配备USB接口，可记录十年的温度数据，可追溯查询；

15、具备远程报警接口；

16、WIFI物联模块，通过手机APP程序可远程监控温度、报警等设备状态；

17、双锁结构；

18、四个万向脚轮，配备两个固定底角；

19、配备标签条，可进行标识物品；

八、蛋白电泳转印系统  3套

1、每个槽使用≥2个电泳模块，电泳槽可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶电泳；

2、兼容预制胶：Ready Gel预制胶和手罐胶（长玻板灌制）；

3、凝胶大小(W x L) 手灌胶：≥8.3 x 7.3 cm；

4、上层缓冲液体积：≥120ml，下层缓冲液体积：≥180ml；

5、要求塑料电泳梳不抑制凝胶聚合反应；

6、要求平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶；

7、带有简单凸轮的制胶框；

8、封边垫条固定在长玻板上；

9、具有上样模具；

10、转印通量：1 小时内转印≥2 块7.5 x 10 cm 凝胶；要求可进行低强度的过夜转印；

11、电极丝相距4cm；

12、转印夹和电极应有颜色标记；

13、内置冷却装置；

14、槽容积：≥450 ml；

15、可作为一个模块与转印槽的缓冲液槽和盖兼容（同用一个缓冲液槽和盖）；

16、配置不低于以下标准：电泳槽和盖各1个，跑胶模块2套，灌胶架2个，制胶框4个，垫条4个，电泳梳5把，厚薄玻板5套，上样引导装置1个，转印模块1个，电泳槽和盖各1个，转印夹2个，纤维片4块，滤纸50张，制冷装置1个；

九、低温保存箱（-25℃）  1台

1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、有效容积≥262 L；

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；

10、搁架式蒸发器结构；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质；

12、箱体背板采用镀锌钢板；

13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条，顶部双密封；

14、具有门体机械暗锁+锁扣功能；

15、7个独立塑料抽屉；

16、具有测试孔功能；

17、具有平衡阀结构；

18、具有脚轮+底脚结构；

19、运行噪音≤34dB；

20、配置：主机1台。

十、蛋白转移仪  1台

1、要求无需缓冲液槽或转印夹就能实现转印。

2、15-60分钟内完成转印。

3、能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开。

4、板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极。

5、阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，转印过程压力均一。

6、要求标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA。

8、提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者。

9、最大凝胶尺寸：≥24 x 16 cm；缓冲液要求：≥200 ml。

商务要求

合同签订后30天内交货；货物质量保证期为1年，质保期从验收合格之日起计算。