福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相-三重四级杆质谱 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年4月7日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年4月7日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

超高效液相-三重四级杆质谱 1套

（一）主要技术指标：

超高效液相色谱仪

1 压输液泵

1.1 泵类型：二元高压梯度混合；切换功能：双二元溶剂切换阀；

1.2 流量范围：0.001-2.000 mL/min或优于此范围；设置步长：≤0.001mL/min，流量准确度：≤±0.2%；流量稳定性：≤0.075%；

1.3 最高工作压力：≥100MPa；压力脉动：≤0.1MPa；压力显示误差：≤2%或±0.3MPa；

1.4 梯度组成比例：0~100%，增量0.01%；梯度混合精度：≤0.1%；梯度混合准确度：≤±0.5%，不随反压变化；

1.5 柱塞清洗：具备间歇、持续清洗模式；清洗隔膜泵免维护；

1.6 自动进样器进样范围：0.01-5.00uL或优于此范围；进样重复性：≤0.2%；样品残留：≤0.005%，具有双洗针系统；

1.7 样品瓶数量及规格：2mL样品瓶或96孔板，能进行XYZ轴定位，具有漏液传感器；

1.8 柱温箱控温温度范围：20℃~85℃；温度精度：≤0.1℃；温度准确性：≤±0.1℃；

三重四级杆质谱仪

1 离子源

1.1 具备电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)或复合离子源（ESI/APCI复合离子源），要求可实现进样完成ESI/APCI离子的检测，得到ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四个通道数据；

1.2 ESI和APCI切换速率≤20 ms；

1.3 内置全自动注射泵和直接进样瓶≥3个，可通过软件自动切换，要求可实现质谱直接进样自动调谐和校准；以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发的质谱条件可自动保存为方法文件用于样品分析；

1.4 离子源具有双控温区域，离子源可加热，ESI及APCI模式下≥650℃；

1.5 离子源传输部分采用锥孔，在离子传输系统的任意部分无毛细管接口（包括金属及镀金石英毛细管等）；

1.6 维护无需卸真空；

1.7 偏轴式离子传输系统，要求能排除中性干扰基质所带来的基质效应；

1.8 大气压气相离子源：

1.8.1 要求采用大气压化学软电离技术，减少离子碎片，确保高丰度分子离子；满足热不稳定、难挥发化合物‌的分析；

1.8.2 常压模式工作；可随时进行LC-MS和GC-MS的快速切换；

1.8.3 大气压离子源灵敏度：2,3,7,8,-四氯二苯并-对-二噁英(TCDD)的柱进样量为500 fg时，信噪比≥15000:1（氦气流速2 mL/min，MRM通道m/z 322 > 259 和m/z 320 > 257）；

1.9 离子源能够实现挥发性和非挥发性成分的离子化检测；

2 真空系统

要求包含无油免维护大抽速机械泵及长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统；具备自动断电保护功能；

3 检测器

要求检测器采用光电倍增管；

4 四极杆串联质谱仪性能指标

4.1 质量范围：2－2,048 amu或优于此范围；

4.2 正负离子切换时间≤15ms；分辨率：≤0.5amu；

4.3 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%；

4.4 灵敏度：ESI正离子，1 pg利血平柱上进样，m/z 609-195，信噪比≥1500000:1，

ESI负离子1 pg利血平柱上进样，m/z 609-195，信噪比≥1000,000:1，原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD≤2%；

4.5 SRM或MRM扫描速度:最大≥500 SRMM(MRM)/秒；要求一次进样可完成≥32000组MRM的同时分析而不损失灵敏度；

4.6 扫描速度：≥20000amu/s，以0.1amu为步进；

4.7 碰撞室：

4.7.1 碰撞室可对离子进行线性加速；

4.7.2 碰撞室具备“离子蓄积”功能，能得到完整、高灵敏的选定母离子的增强型全扫描子离子谱图；

4.7.3 碰撞气采用氩气，或采用惰性更好、分子量更大的，确保碰撞效果；

4.8 扫描方式：

4.8.1 具备全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）以及增强型子离子全扫描功能；

4.8.2 双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标倾倒物的同时提供样品背景监控信息，要求MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms；且此时扫描速度≥20000amu/s，完全不影响仪器MRM灵敏度及重现性；

4.8.3 具备动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整、高灵敏的增强型全扫描子离子谱图，且此时扫描速度≥20000amu/s，不得影响仪器MRM灵敏度及重现性；

4.8.4 具备MRM监测及全扫描同步技术：MS及MS/MS快速切换技术，在MRM监测模式下可同时进行Full Scan扫描功能，在开发MRM方法时可以看到整个样品干扰基质的分布情况；

4.8.5 具备智能扫描技术：自动监测仪器的状态，当出现问题时会自动提示扫描故障原因及处理方式，可自动化地进行扫描质量校准、设置质量分辨率、生成确定化合物的质谱方法，自动开发定量方法；

4.8.6 样品调谐：样品质谱最佳的MRM、SIR扫描方法，可以通过手动、自动两种模式自动进行，其中手动模式下，可以采用流动相作为驱动，也可以采用流动相外的离子化溶液作为质谱驱动液，能实现不依赖色谱条件分析下的最佳离子扫描模式的优化，获得MRM最佳的母离子、子离子和碰撞能量。

4.9 可扩展配固体样品直接进样及多类型化合物分析离子源：实现样品无前处理，无色谱分离，可进行固体、液体样品表面直接离子化进样后的离子扫描；

5.软件部分

5.1 仪器参数的检测及校正功能：具备系统参数检测及预警功能；集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR和MRM方法开发；UPLC/MS/MS系统检查，自动柱上性能检测；

5.1.1 自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；

5.1.2 具有自动监测软件；

5.1.3 监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康；

5.2 具备目标化合物分析软件，可实现自动MRM离子丰度比确认；

5.3 要求提供3000种以上化合物的自建方法库，包含：农药、化药、抗生素、生物毒素、霉菌毒素等的标准MRM谱库；

5.4 要求提供靶向组学数据库，不少于1000种中药化学成分，包括有机酸、三萜、黄酮、环烯醚萜苷、蒽醌类物质等小分子代谢物库，该方法库需为开放式方法库，实验室可自行向内添加化合物及其分析方法，要求方法库终身免费提供升级服务。

5.5 软件提供靶向代谢组学分析方法，能够自动批量进行靶成分的峰面积积分，对积分数据进行计量学分析。

（二）配置要求

1.超高效液相1套；

2.串联四极杆质谱主机1套；

3.APGC离子源1套。

（三）商务要求：

1.供货时间：合同签订后90个工作日内。

2.质保期：不少于1年。