福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年10月21日上午10点。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年10月21日上午10点，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

实时荧光定量PCR 1套

主要技术指标：

1荧光系统部分：

1.1 有效检测通道数≥6个，支持单孔≥6个靶点同时检测。

1.2 主机硬件支持模块种类数量≥3种，具有加热模块，包括0.2ml ×96孔、0.1ml ×96孔、384孔5-20ul。

1.3 0.2ml或0.1ml 的96模块含有≥6个独立的精确数码温控区域，相邻区域温差最大可达5℃，热槽区域内最大温差可达25℃。温度梯度为准确值，非模拟值。

1.4 模块最高升温速率：≥6.0℃/秒。

1.5 温控范围：符合4℃–99.9℃或优于此范围，样品可以≤4度保存。

1.6 运行时间：标准40个PCR循环，最快运行时间≤30min。

1.7 温度精确度：≤0.25℃ ，温度一致性：≤0.40℃。

1.8 仪器具有断电后1小时之内恢复来电实验自动恢复的功能。

1.9 HRM功能：支持，HMR分辨率最小至0.015℃；。

1.10 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数（CNV）检测，仪器带有基因拷贝数的结果分析软件；

1.11 数据采集：非扫描式同时采集所有孔数据，无检测时间差。

1.12 提供配备的专业引物探针设计软件。具备同类软件的引物、普通BHQ探针设计功能、基于Taqman探针的设计功能，能够精确计算寡核苷酸与MGB基团鳌合后的Tm值，可准确预测引物或者探针自身，引物与引物之间，引物和探针之间等的二级结构；

1.13 软件支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差，仪器可以导出加样前后数据。

1.14 触摸屏内置中文操作软件，可单机运行。

1.15 检测灵敏度：最低可检测单拷贝数/反应体系；

1.16 检测精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异；

1.17 除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存2000-2500次实验数据，主机支持wifi连接。

18.具有云服务平台提供。

2 核酸质控分析模块：

2.1 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析或优于此范围以上；

2.2 光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm至少5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中；

2.3 检测器类型：2048-CMOS

2.4 光谱分辨率：≤1.8nm（FWHM at Hg254nm)

2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

2.6 最小样品体积≤1ul；

3配置要求：：

3.1 荧光定量PCR仪主机1台

3.2 核酸质控分析模块1套

3.3 安装验证试剂盒1盒

3.4 系统操作软件及引物探针设计软件1套

3.5 原装数据工作站1套

主要商务条款要求：

1、质量保证：投标产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致；

2、供货周期：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度；

3、服务要求：

3.1、须按招标文件的技术要求提供合格的产品，至少免费质保期一年，免费保修期自验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。

3.2在保修期内定期回访、维护，有问题做到及时处理。中标人应当在接到采购人故障通知后一小时内做出维修决定，如≤4小时内无法通过电话解决问题，中标人应在接到采购人故障通知的1个工作日内派维修人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在3个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该产品同型号、规格及技术指标相一致的备品供采购人使用。

3.3保修期内，按合同条款提供免费上门服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内，中标人应负责对所有货物进行一次免费上门全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

3.4中标人应提供售后服务承诺书及服务条款、联系人和联系电话，能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。