福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 2 | 液氮生物容器 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 3 | 液氮自增压容器 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 4 | 生物样本库管理系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 5 | 程序降温仪 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 6 | 液氮样本转运箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 7 | 冷藏冷冻箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 8 | 温度监控系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 9 | 生物安全柜 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 10 | 移动式辅助升降装置 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 11 | 更衣柜 |  | 2个 |  | 详见附件 |
| 12 | 工作椅 |  | 8个 |  | 详见附件 |
| 13 | 办公桌 |  | 8个 |  | 详见附件 |
| 14 | 储物柜 |  | 4个 |  | 详见附件 |
| 15 | 实验台 |  | 8.8米 |  | 详见附件 |
| 16 | 水槽+水龙头 |  | 3套 |  | 详见附件 |
| 17 | 洗手台 |  | 3个 |  | 详见附件 |
| 18 | 滴水架 |  | 1个 |  | 详见附件 |
| 19 | 洗眼器 |  | 2个 |  | 详见附件 |
| 20 | 空调系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 21 | 通风系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 22 | 监测系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 23 | 柴油发电机 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                   联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年1月14日上午9：00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年1月14日上午9：00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

超低温保存箱等1批设备

技术参数：

一、超低温保存箱  1台

1.要求箱内温度-40℃ ~ -86℃可调；

2.要求通过微电脑控制，具备10寸高性能LCD数据显示电容屏，显示精度±0.1℃，具备wifi链接功能；

3.具有运行指示灯；

4.具有高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警；具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5.具备开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护等保护功能；

6.采用HC环保制冷剂，设备上需标注制冷剂名称及装入量；

7.具备2个变频压缩机，一个故障，另一个应可以自动启用；

8.稳定运行功率≤700W，输入功率≤1200W。

9.25℃环温时，耗电量应≤8Kw.h/24h；

10.箱内温度均匀性要求≤3℃；

11.要求25℃环温时，降温至-80℃，所需时间≤6小时；

12.要求具备双系统，单系统故障时，另一系统应可保持箱内温度≤-80℃，且单系统温度均匀性≤3℃；

13.具快速降温性能，要求内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤35min；

14.具保温性能，要求空载断电时可维持-80℃至-50℃大于4小时；

15.要求噪音（声功率级）≤60分贝。

16.要求为一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及双挂锁，配置电磁锁（指纹）；

17.具备4个发泡内门并带密封条，外门≥4层密封；

18.要求使用VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

19.要求内胆为电锌板喷粉；

20.要求具备节能风机，可智能控制风机开停。

21.要求具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

22.要求具三个测试孔，可供实验使用和箱内温度监控。

23.要求具有内置5V冷链供电系统；

24.要求配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出excel和PDF等格式数据等格式；

25.要求具备RS485数据接口；

26.具备物联模块，温度、设备状态等数据可在线查看，需提供公安系统“信息系统安全等级”的三级备案证明；

27.要求具有留言/记事本功能；

28.要求具有数据上传/下载功能；

29.要求具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件复制配制信息至其它冰箱，要求提供佐证材料；

30.要求具有事件记录功能，含开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且记录信息应可下载到电脑上进行分析存档；

31.具备单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

32.要求配备锂电池，保障冰箱断电后温度显示及冰箱报警功能运行；

33.要求配备文件夹和置笔盒；

34.有效容积：≥728L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥50000份样本；

35.要求设备占地面积≤1.05平方米，高度≤2米；

36.配置要求：主机1台，含全套20个5层5列冻存架。

二、液氮生物容器  1台

1.最大可贮存样品（2ml冻存管）：≥42900个;

2.冷冻架数（100格/盒）：≥32个，冷冻架数（25格/盒）:≥4个;

3.每架盒数:≥13个;

4.每盒冻存管数（100格/盒）:≥100，每盒冻存管数（25格/盒）:≥25;

5.有效容积：≥890L；

6.口径：465mm（±5mm）；

7.操作高度≤1100mm；罐体总高≤1810mm;

8.储存方式要求为气相和液相两用；

9.静态液氮日蒸发率：≤0.85%；

10.样本贮存空间温度均≤-180℃;

11.托盘下液氮容积:≥135L；

12.材质及结构要求为不锈钢；

13.要求具备智能化控制系统;

13.1 具十寸液晶触摸屏，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾功能；

13.2 具高温报警、超高液位报警、超低液位报警、远程报警、传感器故障报警、低液氮供应报警、开盖报警等报警功能；

13.3 具声光报警、APP报警、邮件报警等报警方式。

13.4 具Pt100温度传感器，测量范围：-200℃～200℃；

13.5 具电容液位传感器，分辨率：≤1mm；

13.6 液位传感器测量范围：罐体底部到顶部全量程，要求测量精度±10mm；

13.7 液晶触摸屏可显示自增压补给罐液氮量，可登陆进入样本管理系统；

14.具备手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮；

15.要求配置门磁开关，且具备开盖超时报警功能，关盖自动快速降温功能。

16.液位、温度数据以及报警信息要求可对接大数据平台。

17.要求具无霜设计。

18.要求具三级用户权限管理，自由设置各级权限；

19.要求具指纹和刷卡开锁功能，双锁设计；

20.配置要求：液氮生物容器主机1台，含真空输液软管，含4个13层5*5冻存架、32个13层9*9冻存架、52个2ml的5*5冻存盒、416个2ml的9*9冻存盒、1台液位监控系统；

三、液氮自增压容器 1台

1.有效容积:≥300L，可自动向其它容器进行液氮补给；

2.口径：40±1mm;

3.外径：857±2mm;

4.高度：1459±4mm;

5.空重：≥202 KG;

6.静态液氮日蒸发量：L/D≤3.3;

7.标准工作压力≥0.05Mpa;

8.最高工作压力≤0.09Mpa;

9.一次安全阀开启压力≥0.099Mpa;

10.二次安全阀开启压力≥0.15Mpa;;

11、压力表指示范围：0～0.25Mpa

12.具备浮子式液位计；

13.具备真空绝热性能。

14.要求为不锈钢罐体；

15.要求具备脚轮，脚轮带刹车；

16.配置要求：自增压液氮容器 1台，配套连接软管1套

四、生物样本库管理系统 1套

- 系统框架

  - 系统采用B/S架构，要求可跨平台操作，各级用户通过Web浏览器进行各种功能使用和管理操作。

1.2.浏览器兼容性至少包含chrome稳定版本，firefox稳定版本，不限制注册账户数量，要求可进行分级管理，可通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。

1.3.要求具备进行修改和二次开发,可将现有软件上的样本信息数据迁移到新软件上。

1.4.要求不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。

1.5.要求符合ISO20387生物样本库质量和能力认可准则，符合人类遗传管理条例等要求，需提供相关佐证。

1.6.系统支持分布式部署。可提供异地容灾数据备份服务。

1.7.系统运行确保数据收集的安全、可靠与保密。符合web安全的规范，前后台双重验证，参数编码传输，密码md5加密存储，shiro权限验证，从根本上避免了SQL注入，XSS攻击，CSRF攻击等web攻击手段。

1.8.数据传输安全性规格：网络数据传输禁止使用明文传输，所有网络数据使用国密算法进行加密，防止数据传输过程中被截获导致泄密，所有与系统连接的硬件设备端均使用MD5信息头加密认证，防止系统被不明设备或者请求攻击。

2、样本源管理

（1）要求可以不同类型对样本源进行信息分类；系统需预留接口，免费与进行系统对接，调取其他接口数据。

（2）免费对接HIS系统，可抓取相关信息到样本系统；

（3）要求免费对接LIS系统，获取患者检验数据；

（4）要求可单个/批量创建样本源，可进行样本源信息的批量修改、删除、查看，并可结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；

（5）要求可自定义扩展自定义属性，可动态扩展样本属性和样本来源属性。同时支持多种数据类型（文本型、下拉列表型、日期型、图片型），针对不同的数据类型，自定义显示名称，提供默认值。

（6）要求具备导入模板设置，可自定义导入模板；

（7）要求可将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；

（8）要求可进行入组捐献者的知情同意书管理，可上传知情同意书；

（9）要求可设置患者列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序，可根据需要选择要导入、导出和搜索的字段信息。

3、样本管理

（1）要求可单个/批量创建样本、以及样本信息的批量修改、删除、复制、查看影像资料，并结合条形码管理模块打印样本标签；

（2）要求可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；

（3）要求可自定义设置样本类型及其相关关联信息；

（4）要求能实现样本信息以excel表格的方式导入系统，及将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；

（5）要求可设置样本列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序；

（6）要求可对样本生命周期进行查询及追溯，观查看样本的完整生命周期及走向。可以监控样本采集、处理、入库、还库、转移、销毁各个阶段。

（7）要求可以记录及配置样本每次检验信息；

（8）要求具备样本影像资料管理功能；

（9）要求可对库存系统样本和实物样本进行盘点；

（10）要求具备图形化操作功能，含盒内、盒间，单个或批量移动。

（11）要求可管理液体类样本的存量，计算剩余量；

（12）可自定义样本申领、审批流程；可生成样本入库、出库、还库相关单据，并支持在线打印，相关业务操作单据永久保存且可追溯，数据库容量未做限制。

（13）归档后的样本需要分配了指定权限的账号才可查询或恢复；

（14）具样本保存期限预警，样本余量预警功能；

（15）要求可与批量扫描仪设备对接，兼容2D码管理，主动预防样本编号重复问题，可实现批量扫描出入库功能；

（16）要求可批量一键入库及扫码枪扫描入库；

（17）要求可通过多种搜索方式检索样本，出库要求可扫码确认出库，以进行二次核对校验；

（18）要求可维护样本出库规则，规则要求进行自定义，无特定、无限制。例如：对基本规则的要求是包含出库容量、时间、人员指定等；

（19）要求可查询样本导入批次；

（20）要求具备多种查询方式包括高级检索、批量检索、自定义查询条件组合等，且可将结果导出，导出模板可进行自定义设置。可以进行多种方式统计，根据样本状态查询，未入库样本信息统计，已存储样本信息统计等。

4、普通存储设备管理

（1）图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、蜡块柜等)的各级结构（包括冰箱、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间大小；设置存储容器访问权限，不限制容器类型、规格、数量和样本数量，具备冻存容器、冻存架、冻存盒的添加、删除、移动、复制等功能。

（2）要求可灵活配置容器内部结构，图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构；

（3）要求冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，可设置样本类型图标；

（4）提供对存放设备的空间统计功能，可统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色提示样本存储量。

（5）要求具备图形化设备移动功能，包括冻存盒/冻存架移动，可保留位置信息；

（6）冻存盒内样本可自定义鼠标悬浮展示信息；

（7）要求可进行批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库，移动等。冻存盒批量入库时支持扫描冻存盒编码直接入库，入库时支持选择Z或N型入库冻存架。

（8）具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况，具备样本库容器搜索功能，可根据搜索来定位容器。

4、项目管理

（1）要求可进行不同的项目类型、课题组的项目登记；可添加删除课题成员，课题成员共享课题数据；可上传课题项目资料；可管理科研项目成果；可上传、保存与下载实验原始图像。

（2）对于课题立项管理要求可自定义审批工作流程。

5、质控管理

（1）要求可手动选择样本类型、项目发起质控，也可在项目创建时设置循环周期定期发起质控；

（2）要求可根据不同样本类型设置质控方案，可以设置质控的纳入标准和排除标准（样本只剩n份时不抽取/同一样本源只抽取一份样本）；

（3）要求可进行全局抽样，也可分层抽样（近、中、远期三个节点），可以设置抽样比例；

（4）要求可设置质控模板，质控时可以录入质控相关数据并形成质控报告；

（5）要求质控到时间在系统待办事项进行提醒，可以点击快速处理；

（6）要求系统可根据抽样比例会抽出符合质控规则的样本，在此基础上可新增和删除；

（7）要求系统抽样结束后提供出库功能；

（8）要求可对质控样本评级；

（9）具备质控报告签发功能，可回溯查看质控报告并导出。

6、耗材管理

（1）要求可进行仓库物料信息动态管理。

（2）具备库存过低及过期报警功能；

（3）要求可以创建不同耗材存放仓库；

（4）要求可进行入库耗材统计及导出；

（5）要求具备耗材采购入库和使用出库管理。

7、随访管理

（1）要求可依据研究方案定制化配置随访方式及随访问卷模版；

（2）要求可设置随访计划且具备提醒功能；

（3）要求可生成随访记录并标记随访状态；

（4）要求可设置不同疾病类型的随访方案，可设置随访周期。

8、文档管理

（1）要求可配置文件类型，并根据文件类型进行统计；

（2）要求可管理纸质文件和上传电子文件；

（3）要求可设置文件共享状态和文件查看权限；

（4）通过条形码进行关联，要求可记录纸质文件支持借阅和归还；

（5）要求具备共享文件功能。

9、条码及打印

（1）要求可使用常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。

（2）要求支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；

（3）根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；

（4）具备批量条码打印功能。

10、标准化数据管理

（1）要求系统具备多种标准化数据字典，同时可录入自有数据字典；

（2）要求可自定义出入库单打印配置；

（3）要求具备重要数据变更申请-审批流程；

（4）要求可进行自定义样本、样本源、容器、项目、冻存盒、样本衍生、样本出/入/销毁编码，支持自定义字段。

（5）要求提供生物样本库的标准分析前编码(SPREC)，详细记录采集、处理、贮存的时间和过程，提供样本质量评价标准。

11、统计查询

（1）要求具备样本统计，样本源统计，出入库统计，设备状态统计等样本库所需的统计报表；

（2）要求可进行出入库明细，操作明细，登录明细等明细查询，且相关内容支持分类浏览；

12、用户权限管理

（1）要求可对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；

（2）要求用户账号执行申请-审批流程；

（3）要求具备组织结构管理功能，可分级分类管理，且根据权限隔离不同数据层信息；

（4）系统可配置不同用户角色、不同访问操作权限；

（5）用户账户可设置有效期限；

13、系统管理

系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等操作信息，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。

14、系统安全

（1）系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。

（2）管理员为其他用户设置唯一初始密码，当用户第一次登录时，强制更换初始密码。

（3）系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。

（4）系统支持手动和定期自动备份数据。

（5）所有数据都需要加密传输，加密算法使用国密算法进行加密，防止数据传输过程中被截获导致泄密。；

（6）系统支持分布式部署。具备本地备份及异地容灾数据备份功能。

（7）平台开发须符合HTML5规范。

（8）可以提供系统安全方案，包括安全威胁模型、平台网络安全、平台存储安全、平台计算安全、平台账户安全。平台的安全要求需支持以下3点：

A.能够基于隐私安全保护算法的安全性，例如用户敏感信息脱敏处理；

B.满足在联合计算时通信通道数据的安全性，例如通信过程中过滤侵入性sql，保证通信通道数据的安全 ；

C.保证计算结果的安全性，非结果方无法获取计算结果，例如非白名单的请求接口需要shiro权限验证通过后才能放行保证请求方的合理及安全性。

15、科研成果管理

（1）可上传发表论文、产生研究、专利申请、成果转化、科研获奖等科研成果。

（2）具备成果分类汇总，分项目进行展示。

16、10寸屏APP

含入库，再入库，样本出库，冻存盒出库，样本移动，冻存盒移动，样本整理，样本查询，冰箱内样本统计等功能。

17、家系管理

（1）支持单个/多个注册家系内的患者信息，并且可修改、删除、查看。

（2）使用不同编码区分不同类型的疾病。

（3）使用不同代码区分不同家系性质，及自定义添加字段描述。

（4）根据现有数据直接生成家系图谱。

（5）样本信息可以导入、导出，模板可自定义。

18、仪器设备管理

（1）支持管理生物样本库所有设备，维护设备基本信息（质保、校准周期等）；

（2）支持维护设备类型、设备型号；

（3）支持管理设备状态如校准、报修、待校准等；

（4）支持记录设备变更信息日志记录。

19、证书要求

要求具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；软件开发商需具备公安部颁发的三级等保资质，CMM五级资质，通过ISO9001、ISO20000、ISO27001认证，具备ITSS三级运维服务资质。

20、配置要求：生物样本库管理软件1套，配套电脑1台（国产系统，i7 12700，16G运行内存，2块硬盘，单块硬盘512G以上），批量扫描仪1台，打印机1台，要求可拆卸模块设，兼容SBS及方形等多规格冻存盒，具备模块防丢挂钩设计，智能感应管盒，自动开启补光，多种环境适应，管底码及盒码同步读取，立体构建数据。

五、程序降温仪 1台

1、要求为7寸液晶触摸屏，可显示样本和腔体实时温度，运行曲线。

2、要求自带液氮余量显示功能，液氮不足报警。

3、要求侧面开门，双层密封结构密封，单手柄压紧锁。

4、要求具自感应保护装置，开门立即停止工作。

5、要求设有安全泄压阀。

6、要求采用轴向加强扇叶，双风道回路设计。

7、要求支持多用户系统，多用户分权限管理系统。

8、要求一次实验可放置：2ml冻存管数量≥800；5ml冻存管数量≥400，50ml冻存袋≥60。

9、降温速度0.1-99℃/min，升温速度0.1-12℃/min，温度范围：-180~+50。

10、可与所有22psi（1.5Bar）压力的供给罐相连接。

11、采用2个T型热电偶传感器，分别测量腔体温度和样品温度。

12、可外接电脑,根据硬盘容量可无限储存程序和数据，依据电脑硬盘的容量可以无限存储程序和数据，也用于兼容的打印机输出数据。

13、通过独立的控制器与计算机交换数据，不得与电脑运行状态关联。

14、满足3Q验证。

15、预设6个标准程序，自定义程序≥10个，可任意修改程序,程序数量存储及每个程序设置步骤不受限制。可设置密码,局部显示放大和缩小。

16、箱体容积：≥37L。

17、配置：主机1台，电脑（带国产操作软件和系统）1台，CPU：英特尔 14 代 i3-14100F，ddr4 3200 16G内存，1tb固态硬盘，21英显示器，打印机1台，自增压液氮罐100L 1台。

六、液氮样本转运箱 1台

1、外径：156mm（±5mm）；

2、口径：125mm（±5mm）；

3、内部深度≥190mm；

4、总高≤265mm;

5、罐体空重≤3KG

6、有效容积≥2L；

7、液相保存时间≥8h；

8、气相保存时间≥6h；

9、2ml内旋冻存管容量≥54支;

10、温度范围：-196℃~-135℃；

11、工作环境温度：-20℃~40℃；

12、可存放1.2ml，1.5ml，1.8ml，2.0ml，5.0ml样本冻存管或5×5规格的冻存盒；

13、具超低温吸附功能，设有液氮吸附层，容器倾倒液氮流出可保证一定时间内低温环境；

14、冷凝水防内流结构设计；

15、液氮防飞溅结构设计。

16、自带温度监控和显示器，罐内温度可视化实时检测，电池电压实时显示，仪器主体部分防尘防水。

七、冷藏冷冻箱 1台

1、冷藏冷冻双门冰箱，有效容积≥319L，冷藏室≥219升，冷冻室≥100升；

2、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30℃可调。

3、具备超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警功能；声音蜂鸣报警、闪烁报警报警方式；配置无线监控模块，可将报警数据通过4G网络传递给数据平台，在手机端和PC端实时查看，断电报警持续≥24小时。

4、要求为碳氢制冷剂系统;

5、要求冷藏室采用风机循环。

6、要求为双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁；

8、要求为冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

9、要求带有2个测试孔，可对箱内温度进行监测。

12、要求为发泡门设计。

13、配置：冷藏冷冻箱1台

八、温度监控系统 1套

1.温度采集模块：可采集温度数据并上传至无线中继模块；

1.1 电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥5小时；

1.2 现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息；

1.3无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ；

1.4 T型热电偶传感器；温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃；测量精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；

1.5 可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传；

1.6 出现异常时设备自身可实现声光报警；

2.无线中继模块：可接收温度采集模块数据并上传至云平台；

2.1 在电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时模块具备后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时。

2.2无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ；

2.3 数据终身免费通过以太网上传云平台服务器，要求写明云平台归属权；

2.4 可接入用户内网服务器也可接入外网服务器；

3.软件平台

3.1	要求能够支持CHROME、EDGE等操作系统环境；

3.2	系统可进行最小层级GIS展示；

3.3	支持电脑及手机端程序查看，含设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表，单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息；报警推送，提供维修信息；

3.4	支持微信平台，同APP端要求；

3.5	采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构；

3.6	软件架构要求具备开放性，提供开发接口供系统间对接，能够满足windows等平台；

3.7	设备管理

3.7.1冷藏设备：支持设备系统化管理，包含设备隶属关系，设备权限，设备类型，设备编号，设备名称等信息的集中管理，能够实时展示设备当前温湿度情况和运行状态。可维护和查询设备的维修记录和报废记录。

3.7.2采集设备：采集器采用单头或多头传感器，可同时监控多个位置。采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告。

3.8	支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警；

3.9	报警方式：可进行报警策略定制,要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。

3.10报警策略管理：支持逐级报警，可自定义设置；可设置允许报警时间段；可设置延时报警以及延时时长；

3.11 数据报告管理：可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

3.12 大屏展示：大屏滚动展示当前的设备即时状态信息，展示信息可扩展。

4.配置要求：温度监控模块30个，中继模块2个。

九、生物安全柜 1台

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2、单人操作工作区宽度≥1167mm，外部尺寸不大于1360mm；

3、前窗10度倾角设计；

4、采用负压环绕技术;

5、采用气流阻断技术；

6、凹盘式工作台，工作区材质使用304不锈钢；

7、ULPA主过滤器，工作区洁净度等级10级；

8、前窗钢化玻璃：要求使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击，防紫外线；

9、压力传感器，要求实时监测设备压力状态，监测过滤器阻力变化，通过压力预测过滤器剩余寿命；

10、底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置；

11、负压通道具异物过滤装置；

12、静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速；

13、下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

14、LCD液晶屏显示，可同时显示下降风速、流入风速，也可显示过滤器剩余寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数；

15、前窗玻璃手拉式开启；

16、打开前窗后，紫外灯自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

17、具备一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；

18.数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示并报警；

19、可查询紫外灯累计工作时间；

20、有开门高度警示功能，开门超高时要有声光报警提示，开门高度不足时也要有声光报警提示

21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

22、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

23、有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示；

24、要求支持485通讯接口，MODBUS 通讯协议；

25、配置：生物安全柜 1台

十、移动式辅助升降装置 1台

1、可用于液氮生物容器内存放的冻存架的整架提取工作；

2、提升高度≥2800mm；

4、悬臂旋转自由度-45°至+45°；

5、悬臂吊绳滑动距离≥340mm；

6、升降速度≥3.5M/min；

6、起吊臂可折叠；

7、最大起吊重量≥15KG；

8、采用遥控方式进行升降；

9、采用激光定位；

10、连续工作时间≥4小时；

11、充电时间≤8小时；

12、配置：移动式辅助升降装置 1台

十一、更衣柜 2个

1、全钢结构，柜体和门板：

2、采用厚度1.0mm冷轧钢板，表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理；

3、配304不锈钢合页或铰链。

4、大小： 900*500*2000mm（宽x深x高）

十二、工作椅 8个

1、椅面采用网布面料内填充海绵；

2、靠背采用网布设计，框架一体成型；

3、金属气缸。

十三、办公桌 8个

1、采用0.6mm实木皮饰面材，实木封边；

2、采用E1级中密度纤维板，防虫、防腐，符合国家标准。

3、木材防虫、防潮、防腐，含水率低于9%。

4、大小：1200*600*750mm（长x宽x高）

十四、储物柜 4个

1、全钢结构；

2、柜体和门板：采用厚度1.0mm冷轧钢板，表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理；

3、配304不锈钢合页或铰链；

4、大小：900*450*2000mm（宽x深x高）。

十五、实验台 8.8米

1、全钢结构；

2、柜体整体采用厚1.0mm冷轧钢板，抗压，耐酸碱，抗腐蚀；

3、台面采用12.7mm耐腐蚀实芯理化板,边缘加厚至25.4mm；

4、理化板台面采用≥12.7m耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘加厚至25.4mm；

5、台面耐实验室常用化学试剂，包括硫酸98%、硝酸50%、苯酚、氨水等，耐磨性≥1150转，表面吸收性能为＞300mm，含水率≤1.5%，抗渗；

6、规格：750*850mm。

十六、水槽+水龙头 3套

1、水槽采用PP材质；

2、三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯；

3、规格：550*450*310mm（长x宽x深）。

十七、洗手台 3个

1、全钢结构；

2、柜体整体采用厚1.0mm冷轧钢板，抗压，耐酸碱，抗腐蚀；

3、台面采用12.7mm耐腐蚀实芯理化板,边缘加厚至25.4mm；

4、理化板台面采用≥12.7m耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘加厚至25.4mm；

5、台面耐100项以上实验室常用化学试剂浓度腐蚀，耐磨性≥1150转，表面吸收性能为＞300mm，含水率≤1.5%，抗渗；

6、规格：900*750*850mm（长x宽x高）。

十八、滴水架 1个

1、采用PP滴水架。抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿；

2、设清洁水自动回流装置，带导流孔；

3、规格：400*550*120mm（长x宽x高）。

十九、洗眼器 2个

1、洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理；

2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水；

3、限流型止逆阀门；

4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

二十、空调系统 1套

1、含空调系统及配套系统；

2、空调系统内含风管式室内机、室外机、冷媒铜管、冷凝水管、线控器及过滤系统；

3、冰箱库室内机2台，单台性能：制冷量≥14.0kW ；制热量≥16.0kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥172W；新风风量≥1800ｍ３／小时；

4、液氮储存间室内机1台，单台性能：制冷量≥5.6kW ；制热量≥6.3kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥100W；新风风量≥1000ｍ３／小时；

5、样本接收间室内机1台，单台性能：制冷量≥3.6kW ；制热量≥4.0kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥49W；新风风量≥240ｍ３／小时；

6、质控间室内机1台，单台性能：制冷量≥3.2kW ；制热量≥3.6kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥49W；新风风量≥310ｍ３／小时

7、消毒间室内机1台，单台性能：制冷量≥2.2kW ；制热量≥2.6kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥22W；新风风量≥370ｍ３／小时；

8、文件处理间室内机1台，单台性能：制冷量≥4.0kW ；制热量≥4.5kW；电源：220V~50Hz；额定功率：≥52W；新风风量≥130ｍ３／小时；

9、液氮储存间配置氧气浓度监测系统以及应急排风系统；

9.1、氧气浓度监测系统要求：测量范围≥0~25%；分辨率≤0.1%；测量数据可通过4G网络上传至数据平台并在电脑和手机端查看，并在氧气浓度异常时向手机和电脑端发送报警信息；带后备电池，电池容量≥1200mAH，无需外接电源，可持续工作≥12小时；

9.2、应急排风系统要求：含风机及控制系统；排风量≥1200ｍ３/小时，可支持手动启动和远程启动；

10、空调室外机；制冷量≥33.5kW 制热量≥37.5kW；电源：380V~50Hz；额定制冷功率：9.9kW；额定制热功率：9.8kW；

11、新风机组；制冷量≥45.0kW ；制热量≥35.5kW；电源：220V~50Hz；额定功率：900W；循环风量≥4500m3/h；

11、新风室外机；制冷量≥45.0kW ；制热量≥50.0kW；电源：380V~50Hz；额定制冷功率：≥11.5kW；额定制热功率：≥11.9kW；

12、温湿度控制模块：可控制加热系统、制冷系统和空调系统等设备温度及湿度；温度控制≦28℃；湿度控制≦60%；

13、配套加压送风系统，送风镀锌风管及保温，送风量：1100m³/h；

14、样本库区：配置过滤送风单元(去除≥5μm颗粒物，不低于90%过滤效率)；

15、静音控制模块；

16、压差显示器；范围在0到100 psi（磅力/平方英寸）之间。

17、空调系统须保证符合中国人类遗传资源保藏资质审批要求。

18、配置：室外机1套、室内机7套、新风机室内外机组1套、包含风管、保温、铜管主材、温湿度控制系统、加压送风系统、过滤送风单元、静音控制系统、压差显示器等上述1-17项内容。

二十一、通风系统 1套

1、含实验室排风及压差显示系统；

2、实验室排风内含实验室专用排风机、排风管道、风量电动调节阀、风机软连接、风机减震装置；

3、样本接收间排风机；风量≥350m³/h；电源：220V~50Hz；转数≥1380R/min；功率≥90W；

4、前处理&质控间排风机；风量≥520m³/h；电源：220V~50Hz；转数≥1380R/min；功率≥90W；

5、洗消间排风机；风量≥240m³/h；电源：220V~50Hz；转数≥1380R/min；功率≥90W；

6、电动密闭阀；电动调节阀调节范围：0～90度任意调节；

7、软连接：柔性软管；

8、材质：柔性PVC弹簧管；

9、厚度：≥4mm；

10、能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能；

11、风管采用实验室专用阻燃抗紫外线老化PP（聚丙烯）防腐材质，抗强酸、化学药品、耐冲击、耐腐蚀。

12、压差显示器。

13、通风系统配置智能监控箱：当设备箱门打开，可通过蜂鸣器报警并在客户端提示告警信息；支持通过客户端对防雷器雷击次数清零，支持防雷失效检测功能；设备LED屏具可实时显示设备的输入电压、输入电流、负载电流、输出主电压、箱内温湿度、箱门状态、防雷器工作情况、雷击次数、水浸情况，要求提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告。

14、通风系统须保证符合中国人类遗传资源保藏资质审批要求

15、配置：排风机3台、含压差显示、风管、控制系统以及安装主材

二十二、监测系统 1套

1.单台采集功能：按样本库现有规模（现有房间的冰箱及液氮罐，包括用户原先的冰箱和液氮罐），配置1套温湿度物联监控模块、氧传感器及温湿度探头；

2.测温范围：氧气0~25%；温度-40℃~+90℃，湿度 0%RH~99%RH；

3.氧气测量精度：±2%FS；测温精度 ±0.5℃；测湿精度 ±5%RH；

4.分辨率：氧气 0.1%； 温度0.1℃，湿度1%RH；

5.氧气探头：传感器为电化学，自带温度和压力补偿，探头使用寿命5年及以上；

6.报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；

7.数据完整性：板载存储芯片可存储20000条以上数据，可实现断点续传；

8.带USB接口，可将设备与电脑连接直接读取存储在设备内的数据；

9.带后备电池，电池容量1200mAH，无需外接电源，可持续工作12小时；

10.电池可充电，NTC充电保护，自动切断高温充电；

11.可维护性：固件维护可实现在线空中升级。

二十三、柴油发电机 1套

1.柴油发电机组规格基本参数

1.1机组功率(KW):≥100

1.2额定电压(V):400/230

1.3机组电流(A): ≥180

1.4额定频率(HZ): ≥50

1.5机组尺寸：2.6x1.15x1.55米

2.发动机规格参数

2.1最大功率(KW)：≥132

2.2缸径行程(MM)：≥105x130

2.3周速方式：机械/电调

2.4启动方式：24V直流电启动

2.5气缸型式：6 缸、直列、四冲程

2.6吸气方式：增压中冷

3.发电机规格参数

3.1功率(KW)：≥100

3.2功率因素：≥0.8(滞后)

3.3绝缘等级：H级

3.4防护等级：IP22

3.5接线方式：三相四线,Y型绕接

3.6励磁方式：无刷/有刷

4.控制系统

4.1显示方式：LCD 中文显示、LED 状态指示；

4.2具备按钮：自动/手动/断开:起动/紧急停止/复位；

4.3显示数据：发电三相电压、发电机频率、发电三相电流、发电机总视在功率、发电总有功功率、发电功率因数、发电机组运行速度、发动机油压、发动机水温、电池电压、发电机组运行时间；

4.4报警、保护：电池电压过高/低、低油压、发动机高水温、超速、低速、过电流、电压过高低、超负载、启动失败等；

4.5自启动反应时间：接到停电信号5秒内自行启动,60秒内达到额定电压输出,市电来电后120秒内自动停机，时间可以自行设置；

4.6合闸/切换方式：空气断路器--与配ATS结合可以实现全自动切换。

商务要求：

1.交货时间：合同签订后30天内交货；

2.质保期：所购置的货物质量保证期为1年，软件终身维护、质量保证期不少于3年，质保期从验收合格之日起计算；

3.其他：有参与样本管理规范相关的国家标准起草相关经验的供货方应提供相关佐证，要求协助进行中国人类遗传资源行政许可保藏的申请。